## 手術部門システム
項目 |  | 機能仕様 | 必須 | 回答 | コメント
手術部門システム
1 | システム基本構成 | レイアウト設計
| 1-1 | 本システムは、メインサーバ・機器データ保存サーバ・バックアップサーバ・参照用サーバで構成され、以下の要件を満たすこと。
| 1-2 | サーバは病院準備の仮想基盤上に構築すること。但し仮想基盤上に構築することが困難な場合は、物理での構成も可とする。
| 1-3 | 病院情報システム（以下HIS）の連携及びネットワーク対応の各種ME機器からのデータ取込に際し、本システムを構成するサーバにて対応することが可能であること。
| 1-4 | 今回調達予定のICU・NICU部門システムと同一のサーバで管理できる場合は同一サーバでの構築を可とする。
2 | システム管理プログラムの性能 | 透析条件項目として、透析時間、透析膜、DW、抗凝固剤、注射薬などが設定でき、容易に確認ができること。
| 2-1 | 生体情報モニタから得られる数値および実波形情報は在床中の患者情報として各帳票との連携の実現や在床中及び退床後の参照及び二次加工、分析等を行うため、測定時の状態（Rawデータ）としてモニタ上ではなく同一システムで一元管理が可能であること。
| 2-2 | サーバ／クライアント方式で構成され、運用は24時間稼働を原則とすること。
| 2-3 | 患者データ収集、管理、保持、保存、及び患者の入退室や移動の管理が可能であること。
| 2-4 | 病床数は64床以上管理可能であること。
| 2-5 | 1台のクライアント端末においてデータを編集することにより、全てのクライアント端末上のデータも自動更新すること。
| 2-6 | モニタや各種ME機器からのデータ管理を行う生体情報管理機能と別途追加可能な麻酔記録、経過表、各種サマリ作成といった業務支援機能を同一システムとして装備することが可能であること。
| 2-7 | 画面の切換はメニュー及びタブ切替、患者の切換はリスト選択にて容易に可能であること。
| 2-8 | 各画面におけるデータの入力は、マウスによるマスタからの選択入力、およびキーボードからの入力により行うことが可能であること。 また、マスタからの選択入力では、マスタ項目の複数選択や、特定のマスタ項目の一括選択が可能であること。
| 2-9 | 電子カルテのタイムサーバと時刻同期が可能であること。
| 2-10 | 各リストの患者データは件数及び患者氏名、ID、入室（予定）日時、（一時）退室日、予定ベッド名等で表示することができ、各項目でソートをかけることが可能であること。
| 2-11 | 各リストから該当患者の各種画面を起動し、情報を参照可能であること。画面切り替えは、ポップアップ表示した操作パネルでも行うことができ、操作パネル内に配置するボタンはユーザ管理者が変更可能であること。
| 2-12 | 64台以上のベッドサイドモニタの情報を同時に管理可能であること。
| 2-13 | ベッドサイドモニタは有線、無線を問わず数値データ・波形データの取込ができ、同一システム内に保持可能であること。
| 2-14 | 入室から退室までの数値データを保存可能であること。
| 2-15 | 波形データは最大256ｃｈの波形を取り込むことが可能であること。
| 2-16 | 同一サーバ内に数値データは全て、波形データは標準で30日以上保持可能であること。
| 2-17 | 波形データは任意の期間を指定し実波形として保存可能であること。保存箇所を色やマーク等で識別可能であること。
| 2-18 | 各種バイタル数値情報は3秒間隔で自動取込可能であること。
| 2-19 | 緊急時などシステム上で入室操作を行わなくても生体情報の電源を入れた時から波形や数値データを保存することが可能で、後からシステムに波形、数値データの反映が可能なこと。
| 2-20 | 各サーバ、クライアント端末、ベッドサイドモニタ、セントラルモニタの時刻をサーバからの日本標準時刻データと自動的に同期可能であること。 またシステムからの患者ID、漢字氏名、性別、生年月日、年齢、血液型、身長、体重情報をモニタへ自動転記が可能であること。
| 2-21 | 波形保存、波形出力時にコメント入力が可能であること。また、波形保存時コメントは登録後に波形保存ダイアログにて確認・編集が可能であること。
| 2-22 | 手術室に設置されている既設の生体情報モニタとゲートウェイサーバを介することなく接続でき、数値・波形データが保存できること。(他社ゲートウェイサーバが必要な場合は費用を含めること。）
| 2-23 | 手術部門システムで管理する病床数は10室管理できること。
3 | 生体情報管理機能
| 3-1 | 生体情報管理機能にはトレンド画面、数値リスト画面、圧縮波形画面、実波形画面、12誘導画面、イベント画面、不整脈リコール画面を装備し、選択2項目（同一項目同時選択可）を自由に組合せて生体情報を表示可能であること。
| 3-2 | 各項目は時系列が連動しており、一方の画面の表示時刻を変更すると同時刻へ自動で切り替わること。
| 3-3 | トレンド画面には入床時から最新のバイタルサインデータまで表示でき、トレンド画面にバイタルサインデータの表示、非表示を選択したり、手入力でデータを記録することができる機能を有すること。モニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 3-4 | オンライン取込みのデータは、標準で3秒間隔のデータを自動取込し、1分、5分、15分、30分、1時間、2時間の確定間隔で自由にプロット間隔を変更可能であること。
| 3-5 | 表示時間の時間幅を一画面で6分、12分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間、8時間、12時間、24時間、2日、3日、1週間に切換え可能であること。
| 3-6 | トレンド画面には最大16（8×2）項目までのトレンドグラフを同時表示可能であること。
| 3-7 | トレンド画面のグラフの表示パターンを複数登録することができ、患者毎、症例/疾患毎などに分けることが可能であること。
| 3-8 | アーチファクト等で不適切なデータがトレンドの表示データとされた場合、表示するデータを非表示にすることが可能であること。
| 3-9 | トレンド表示部にマウスカーソルを合わせると、その時点の設定されているパラメータのバイタルサインデータを表示可能であること。
| 3-10 | トレンド表示部上の任意の時刻で、数値編集画面を表示可能であること。数値編集画面は、3秒・1分・5分・15分・30分・60分に表示時間を切替可能であること。
| 3-11 | 画面に表示しているトレンドグラフからバイタルサインデータをCSV形式にてファイル出力可能であること。
| 3-12 | 表示されているトレンドグラフを印刷可能であること。
| 3-13 | 数値リスト画面には入床時から最新のバイタルサインデータまで表示できる機能を有すること。モニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 3-14 | 数値リストは時間間隔を3秒・1分・5分・10分・30分・1時間・2時間にて切り替え表示可能であること。
| 3-15 | 画面に表示している数値リストからバイタルサインデータをCSV形式にてファイル出力可能であること。
| 3-16 | 表示されている数値リストを印刷可能であること。
| 3-17 | モニタから取り込まれた各種実波形データの圧縮波形を選択して表示可能であること。
| 3-18 | 画面表示された圧縮波形データはスクロール機能を有し、前後の変化を確認可能であること。
| 3-19 | 30日分保持及び保存指定された実波形データは圧縮波形表示が可能で、圧縮波形表示項目の組合せは任意に作成可能で、最大10波形（5波形×2）を同時表示可能であること。
| 3-20 | 表示圧縮波形の感度を個別に変更可能であること。
| 3-21 | 取り込まれた実波形データを任意の時刻分(最大30日間)保存可能であること。
| 3-22 | 表示されている圧縮波形を印刷可能であること。
| 3-23 | モニタから取り込まれた各種実波形データの選択して表示可能であること。
| 3-24 | 画面表示された実波形データはスクロール機能を有し、前後の変化を確認可能であること。
| 3-25 | 30日分保持及び保存指定された実波形データは実波形表示が可能で、実波形表示項目の組合せは任意に作成でき、最大10波形（5波形×2）を同時表示可能であること。
| 3-26 | 表示実波形の感度を個別に変更可能であること。
| 3-27 | 実波形は１パラメータの場合、24秒分（12秒×2）、10パラメータで1パラメータあたり12秒分の波形表示が1画面で可能であること。
| 3-28 | 取り込まれた実波形データを任意の時刻分(最大30日間)保存可能であること。
| 3-29 | 表示されている実波形を印刷可能であること。
| 3-30 | 心電図のST波などを計測するためのメジャー機能を有すること。
| 3-31 | 心電図のP-R間隔などの変化を把握できるデバイダ機能を有すること。
| 3-32 | イベント画面は特定モニタから取得したイベント情報を参照することが可能であること。
| 3-33 | イベント情報としてモニタからの不整脈情報の発生した日時および不整脈の種類をリコールイベントとして表示可能であること。またリストから選択したリコール波形を実波形画面や圧縮波形画面に表示可能であること。またトレンド画面や数値リスト画面とも時系列を自動同期して不整脈発生日時のトレンド情報や数値リストを表示可能であること。
| 3-34 | リコールリストより特定の不整脈を選択することで、その実波形表示画面や圧縮波形画面に波形表示を行うことが可能であること。
| 3-35 | 不整脈の種類を限定することにより、任意の不整脈のみを表示可能であること。
| 3-36 | イベントリストにはモニタからのアラーム情報を波形、数値の区別なく全て表示でき、表示種別の選択可能であること。
| 3-37 | 不整脈リコール発生時の波形を表示し、保存可能であること。
| 3-38 | リコール選択部から表示可能な不整脈リコール項目を選択可能であること。
| 3-39 | リコール波形部にコールリスト部から選択した該当する不整脈リコール波形が表示すること。
| 3-40 | リコール波形部にはメジャー、デバイダー機能を有すること。
| 3-41 | リコール波形の印刷機能を有すること。
| 3-42 | モニタから取り込まれた各種波形データと数値データを1画面で表示可能であること。
| 3-43 | 波形データは最大8パラメータ、数値データは最大10パラメータ表示可能であること。
| 3-44 | 波形データの感度を個別に変更可能であること。
| 3-45 | モニタから取り込まれた複数患者の波形を1画面で表示可能であること。
| 3-46 | 画面レイアウトは表示対象とするベッド数に応じて2床、4床、8床、16床、32床に切り替え表示すること。
| 3-47 | 表示するベットを一覧から選択可能であること。
| 3-48 | 波形一覧画面から表示するパラメータをベットごとに選択可能であること。
| 3-49 | 波形一覧画面から表示感度をベットごとに変更可能であること。
| 3-50 | 入院履歴画面では、選択した患者の移動履歴と各サイト間のバイタルグラフを1画面で表示可能であること。
| 3-51 | バイタルグラフの表示期間は1日、1週間の切替えが可能であること。
| 3-52 | 入院履歴画面から、直接異なるサイトの画面を起動し、参照可能であること。
4 | 業務支援機能 | 送信された治療条件は、スタッフの「確認」操作を行わなければ透析装置に設定できないこと。
| 4-1 | 麻酔記録作成機能は以下の要件を満たすこと。
| 4-2 | 入室から退室までの麻酔記録を作成可能であること。
| 4-3 | データの入力は画面上で記録したい場所を選択するとその項目専用の入力ウィンドウが表示され、メニューからの選択やテンキーからの入力等を利用し、時刻入力は現在時刻ボタンやイベント時刻ボタンを装備し、現在時刻やイベント発生時刻での入力の際はボタン押下で時刻が入力でき、データ入力が簡潔に行えること。
| 4-4 | 薬剤、イベント情報など未来時間を指定して入力が可能であること。
| 4-5 | 麻酔記録は24時間、12時間、8時間、6時間、4時間、2時間、1時間、30分、6分表示に切り換えが可能であること。
| 4-6 | 麻酔記録画面は患者属性情報を表示可能であること。
| 4-7 | 麻酔記録画面は手術情報、トレンドグラフ1、トレンドグラフ2、数値リスト、実波形、薬剤、水分・血液IN、イベント、リマークス、 BISカラートレンド、薬物動態、水分・血液OUT、モニタ、バランス、経過時間、シーケンシャルイベント、イベントデータ（時刻・内容表示）、術後指示、入室時バイタル、退室時バイタル、酸素指示、退室基準、退室時患者状態、数値リスト、術後鎮痛、術後鎮痛(PCA)等をユーザが自由に組み合わせて画面表示可能で、また各項目に表示させるパラメータやデータ種別も自由に選択が可能であること。麻酔記録に必要な全情報表示やウィンドウの最大化、最小化によって表示選択も可能であること。
| 4-8 | 麻酔開始/終了を入力する際に、併せて代表的な薬剤/輸液の開始量、停止の入力が連動可能であること。その代表的な薬剤/輸液は開始時投与量を含め、ユーザ側で選択・設定可能であること。
| 4-9 | 麻酔記録画面上にて、入力データ一覧に入室/退室のイベントから入室、または退室時刻の変更が可能であること。
| 4-10 | トレンド、実波形はそれぞれの項目を時系列を合わせて表示でき、時刻移動すると他の項目も連動して画面遷移すること。 例えばトレンドから指定時間の実波形表示を同一軸で表示が可能であること。
| 4-11 | トレンド表示部はベッドサイドモニタからバイタルサインデータをオンラインで取り込み、自動的にトレンドグラフ形式で表示可能であること。 表示させるトレンドはパラメータ種別やその記録マークやスケールも入床中であっても自由に変更が可能であること。
| 4-12 | トレンド表示部は常に最新のバイタルサインデータを表示可能で、測定データ、確認・入力データの表示区別が可能であること。また、トレンドグラフに表示するバイタルサインデータ自体を変更した場合、変更履歴を管理する機能を有すること。ただしモニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 4-13 | トレンドグラフのスケールを患者ごとに任意に切換えが可能であること。
| 4-14 | トレンド表示部にマウスカーソルを合わせると、その時点の設定されているパラメータのバイタルサインデータを表示可能であること。
| 4-15 | トレンド表示部上の任意の時刻で、数値編集画面を表示可能であること。数値編集画面は、3秒・1分・5分・15分・30分・60分に表示時間を切替可能であること。
| 4-16 | トレンドグラフに表示されるバイタル情報は、現在モニタで計測されているパラメータから選択し表示が可能であること。
| 4-17 | トレンドグラフ上から数値編集画面、波形情報の確認が可能であること。数値編集画面から除外したい数値をマウス操作のみで簡単に選択可能であること。波形情報は、モニタ画面と同じく感度切替が可能であること。
| 4-18 | モニタや接続しているME機器から得られる全ての数値データを保存可能であること。
| 4-19 | アーチファクト等で不適切なデータがトレンドの表示データとされた場合、表示するデータを非表示にすることが可能であること。
| 4-20 | あらかじめ登録された定型的な流れに沿って設定されたイベントボタンを押すだけで、時刻とイベント項目欄へ各種イベントマークが麻酔記録上に入力、表示可能であること。イベント内容によっては詳細入力画面が自動表示され、選択方式で詳細情報の追記が行えること。
| 4-21 | 体位を入力した場合、麻酔記録画面には体位の絵を用いたアイコンが表示される機能を有すること。
| 4-22 | 定型コメントとしてリマークスを登録する機能を有すること。リマークスは、あらかじめ任意の文言の登録および編集が可能であること。
| 4-23 | 同一の麻酔記録画面であっても、診療科・予定術式毎にあらかじめ設定することで、イベントボタンをそれぞれの診療科・予定術式に合ったボタン表示が可能であること。イベントボタンの内容は設定ツールで編集が可能であること。
| 4-24 | あらかじめ登録されたイベント項目の表示順の変更、イベント名称の変更、マークの変更が可能であること。
| 4-25 | 退室時の患者情報として、入退室時のバイタル情報、退室時の患者状態、退室基準の機能が可能であること。また、入退室時のバイタル情報は、モニタ情報と連動し取込が可能であること。
| 4-26 | 麻酔所要時間、手術所要時間はそれぞれ開始、終了時間から自動算出可能であること。
| 4-27 | ターニケット経過時間の表示が可能で、回数ごとの開始時間からの所要時間の自動算出が可能であること。
| 4-28 | ストップウォッチ、タイマー機能を5つ以上装備していること。また、それぞれのストップウォッチ、タイマーを色分け表示が可能であること。
| 4-29 | 麻酔薬、薬剤の項目は、マスタからの選択入力により設定することが可能で、また麻酔法や術式に応じてセット機能を使用し、一括設定が可能であること。
| 4-30 | 薬剤選択時に、マスタに薬剤有効期限が登録されている場合、薬剤が有効期限切れであることを表示すること。また、有効期限切れである薬剤は登録が行えないこと。
| 4-31 | 投与量入力は薬剤名欄もしくは投与量入力フィールドをクリックすることでテンキーボタンを備えた入力用ウィンドウが開き、あらかじめ設定した投与種別で投与量を入力可能であること。
| 4-32 | 投与量入力は、入力を行いたい項目の任意の時刻を指定することにより、時刻・量などを入力できる入力用ウィンドウを表示し入力が行えること。また現在時刻ボタンやイベント時刻ボタンを装備し、現在時刻やイベント発生時刻での入力の際はボタン押下で時刻が入力可能であること。
| 4-33 | div投与に対応した投与量の入力が可能であること。
| 4-34 | 麻薬など特定薬剤の横計を最終値として手入力で修正できる機能を搭載していること。
| 4-35 | 硬膜外麻酔や脊椎麻酔など、イベントに入力した薬剤情報が薬剤欄に反映が可能であること。
| 4-36 | PCAで使用した薬剤情報の入力が可能であること。また、入力した薬剤情報は手術伝票画面に自動表示が可能であること。
| 4-37 | ボーラスやロックアウトタイム、制限回数等のPCA充填情報として必要な情報の入力が可能であること。
| 4-38 | 術後鎮痛の指示内容を術中看護記録にも表示可能であること
| 4-39 | 術後鎮痛の指示内容を術後診察記録にも表示可能であること
| 4-40 | 輸液・輸血入力は、ルート別、製剤別のどちらからでも入力が可能なこと。ルート別入力の場合、ルート情報の設定後、投薬を選択し投与量を入力する機能を有するとともに、ルート指定がない場合でも登録が可能であること。
| 4-41 | 輸液入力については、混合薬も同時に設定可能であること。また残量入力と投与量入力の選択が可能であること。
| 4-42 | 輸液入力は、１つのルートに対して、同時刻に複数輸液の入力が可能であること。
| 4-43 | 輸液、薬剤などの投与量の入力や入力時刻の変更をマウス操作のみで行えるよう、テンキーを備えた入力ウィンドウを表示すること。
| 4-44 | VラインやAラインなど、イベントでライン情報を入力した時、そのライン情報を水分・血液欄の既ルートに表示可能であること。
| 4-45 | 持ち込み薬剤の場合に、バランスには反映されるが、手術伝票には反映しない形に可能であること。
| 4-46 | 水分IN・水分OUT、血液IN、血液OUTのバランス情報が常時表示されていること。 また、バランス値はリアルタイムで反映すること。
| 4-47 | 薬剤、水分・血液IN欄、水分・血液OUTで入力した項目ごとの使用量を表示できること。 また、水分IN、水分OUT、血液IN、血液OUTのバランス値をリアルタイムで表示可能であること。
| 4-48 | TotalDoseでの混合薬の表示は、組成薬ごとの合計値を表示でき、組成薬として登録した薬剤内訳が把握可能であること。
| 4-49 | 水分・血液ＯＵＴは、追加量・合計量のどちらからでも入力が可能であること。
| 4-50 | BISの表示は可能であること。
| 4-51 | 検査結果データは麻酔記録上に記録が可能であること。記録されたデータはトレンド、数値リスト、実波形、薬剤、IN/OUT、イベント、リマークスと時系列を連動させて表示が可能であること。
| 4-52 | 血中の薬物濃度を予測計算する機能を装備していること。
| 4-53 | 予測血中濃度のC1,Ce値が演算可能であること。
| 4-54 | 予測血中濃度のC1,Ce値がグラフ表示可能であること。
| 4-55 | 予測血中濃度は10グラフまで同時に表示可能であること。
| 4-56 | 薬物動態は薬物動態モデルに対して、薬剤が紐づき、同一薬で規格が異なる製剤についても合算することが可能であること。
| 4-57 | 輸血実施記録欄を有すること。
| 4-58 | 輸血実施記録欄には、製剤番号、製剤コードを記載可能であること。
| 4-59 | 帳票として印刷可能であること。
| 4-60 | 帳票印刷時に登録されたパターンから選択して印刷可能であること。
| 4-61 | 麻酔記録として記録必須な項目の入力漏れをなくすためのチェック機能が付いていること。また、未入力として検出された必須項目は、入力用ダイアログを表示することによって、各画面の必須項目を確認して回ることなく、未入力部分の入力が可能であること。
| 4-62 | 未入力チェック機能はJSA必須項目も対象とすること。
5 | 看護記録作成機能 | 予定薬剤および抗凝固剤の指示事項を装置液晶画面端末にて確認できる機能を有していること。 予定薬剤については装置液晶画面端末にて実施入力が可能であり、実施の有無確認をする機能を有していること。
| 5-1 | 入室から退室までの術中看護記録を作成可能であること。
| 5-2 | データの入力は画面上で記録したい場所を選択するとその項目専用の入力ウィンドウが表示され、メニューからの選択やテンキーからの入力等を利用し、時刻入力は現在時刻ボタンやイベント時刻ボタンを装備し、現在時刻やイベント発生時刻での入力の際はボタン押下で時刻が入力でき、データ入力が簡潔に行えること。
| 5-3 | 薬剤、イベント情報など未来時間を指定して入力が可能であること。
| 5-4 | 術中看護記録は24時間、12時間、8時間、6時間、4時間、2時間、1時間、30分、6分表示に切り換えが可能であること。
| 5-5 | 術中看護記録画面は患者属性情報を表示可能であること。
| 5-6 | 術中看護記録画面は手術情報、トレンド、数値リスト、実波形、薬剤、水分・血液IN、水分・血液OUT、観察項目、看護ケア、ドレーン、ライン・ドレーン、イベントマーク、モニタ、処置、記事、器械・ガーゼ準備数、器械・ガーゼカウント、術野使用薬剤、術中薬剤情報、術前情報、入室時情報、持参品・同意書、看護師情報、体内挿入物、標本、静脈血栓塞栓症予防 温度管理、抗生剤副作用確認、造影剤副作用確認、最終確認、退室時確認、経過時間、シーケンシャルイベント、イベントデータ（時刻・内容表示）、術後指示、入室時バイタル、退室時バイタル、酸素指示、退室基準、退室時患者状態、数値リスト、術後鎮痛、術後鎮痛(PCA)等をユーザが自由に組み合わせて画面表示でき、また各項目に表示させるパラメータやデータ種別も自由に選択が可能であること。術中看護記録に必要な全情報表示やウィンドウの最大化、最小化によって表示選択も可能であること。
| 5-7 | 麻酔開始/終了を入力する際に、併せて代表的な薬剤/輸液の開始量、停止の入力が連動可能であること。その代表的な薬剤/輸液は開始時投与量を含め、ユーザ側で選択・設定可能であること。
| 5-8 | 麻酔記録画面上にて、入力データ一覧に入室/退室のイベントから入室、または退室時刻の変更が可能であること。
| 5-9 | トレンド、実波形はそれぞれの項目を時系列を合わせて表示でき、時刻移動すると他の項目も連動して画面遷移すること。 例えばトレンドから指定時間の実波形表示を同一軸で表示が可能であること。
| 5-10 | トレンド表示部はベッドサイドモニタからバイタルサインデータをオンラインで取り込み、自動的にトレンドグラフ形式で表示可能であること。 表示させるトレンドはパラメータ種別やその記録マークやスケールも入床中であっても自由に変更が可能であること。
| 5-11 | トレンド表示部は常に最新のバイタルサインデータを表示でき、測定データ、確認・入力データの表示区別が可能であること。また、トレンドグラフに表示するバイタルサインデータ自体を変更した場合、変更履歴を管理する機能を有すること。ただしモニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 5-12 | トレンドグラフのスケールを患者ごとに任意に切換えが可能であること。
| 5-13 | トレンド表示部にマウスカーソルを合わせると、その時点の設定されているパラメータのバイタルサインデータを表示可能であること。
| 5-14 | トレンド表示部上の任意の時刻で、数値編集画面を表示できること。数値リストは、3秒・1分・5分・15分・30分・60分に表示時間を切替可能であること。
| 5-15 | モニタや接続しているME機器から得られる全ての数値データを保存可能であること。
| 5-16 | アーチファクト等で不適切なデータがトレンドの表示データとされた場合、表示するデータを非表示にすることが可能であること。
| 5-17 | あらかじめ登録された定型的な流れに沿って設定されたイベントボタンを押すだけで、時刻とイベント項目欄へ各種イベントマークが局所麻酔記録上に入力、表示可能であること。イベント内容によっては詳細入力画面が自動表示され、選択方式で詳細情報の追記が行えること。
| 5-18 | 同一の術中看護記録画面であっても、診療科・予定術式毎にあらかじめ設定することで、イベントボタンをそれぞれの診療科・予定術式に合ったボタン表示が可能であること。イベントボタンの内容は設定ツールで編集が可能であること。
| 5-19 | あらかじめ登録されたイベント項目の表示順の変更、イベント名称の変更、マークの変更が可能であること。
| 5-20 | 麻酔所要時間、手術所要時間はそれぞれ開始、終了時間から自動算出可能であること。
| 5-21 | ターニケット経過時間の表示が可能で、回数ごとの開始時間からの所要時間の自動算出が可能であること。
| 5-22 | 麻酔薬、薬剤の項目は、マスタからの選択入力により設定することが可能で、また麻酔法や術式に応じてセット機能を使用し、一括設定が可能であること。
| 5-23 | 薬剤選択時に、マスタに薬剤有効期限が登録されている場合、薬剤が有効期限切れであることを表示すること。また、有効期限切れである薬剤は登録が行えないこと。
| 5-24 | 投与量入力は薬剤名欄もしくは投与量入力フィールドをクリックすることでテンキーボタンを備えた入力用ウィンドウが開き、あらかじめ設定した投与種別で投与量を入力可能であること。
| 5-25 | 投与量入力は、入力を行いたい項目の任意の時刻を指定することにより、時刻・量などを入力できる入力用ウィンドウを表示し入力が可能であること。また現在時刻ボタンやイベント時刻ボタンを装備し、現在時刻やイベント発生時刻での入力の際はボタン押下で時刻が入力可能であること。
| 5-26 | div投与に対応した投与量の入力が可能であること。
| 5-27 | 硬膜外麻酔や脊椎麻酔など、イベントに入力した薬剤情報が薬剤欄に反映が可能であること。
| 5-28 | 輸液・輸血入力は、ルート別、製剤別のどちらからでも入力が可能なこと。ルート別入力の場合、ルート情報の設定後、投薬を選択し投与量を入力する機能を有するとともに、ルート指定がない場合でも登録が可能であること。
| 5-29 | 輸液入力については、混合薬も同時に設定可能であること。また残量入力と投与量入力の選択が可能であること。
| 5-30 | 輸液入力は、１つのルートに対して、同時刻に複数輸液の入力が可能であること。
| 5-31 | 輸液、薬剤などの投与量の入力や入力時刻の変更をマウス操作のみで行えるよう、テンキーを備えた入力ウィンドウを表示すること。
| 5-32 | 薬剤、水分・血液IN欄で入力された項目ごとの使用量および水分IN、水分OUT、血液IN、血液OUT、トータルバランスをリアルタイムで表示できること。
| 5-33 | VラインやAラインなど、イベントでライン情報を入力した時、そのライン情報を水分・血液欄の既ルートに表示可能であること。
| 5-34 | 水分・血液ＯＵＴは、追加量・合計量のどちらからでも入力が可能であること。
| 5-35 | リアルタイムのトータルバランスだけでなく、データ入力時でトータルバランスとして集計し時系列に表示しておくことが可能であること。
| 5-36 | 観察項目データは術中看護記録上に記録が可能であること。記録されたデータはトレンド、数値リスト、実波形、薬剤、IN/OUT、イベント、リマークスと時系列を連動させて表示が可能であること。
| 5-37 | 処置項目は術中看護記録上に記録が可能であること。記録されたデータはトレンド、数値リスト、実波形、薬剤、IN/OUT、イベント、リマークスと時系列を連動させて表示が可能であること。
| 5-38 | ドレーン欄は選択ボックスからドレーンと部位を選択可能であること。
| 5-39 | ライン・ドレーン欄はマークを付ける箇所をクリックすることでダイアログが表示し、詳細項目の入力が可能であること。
| 5-40 | ライン・ドレーン欄は麻酔記録のイベント欄で入力したラインや挿管情報を、一括取込ボタンを押下することで取込が可能であること。
| 5-41 | ライン・ドレーンにシェーマ機能を有していること。皮膚障害や患者の状態をマークやテキスト入力で記載が可能であること。
| 5-42 | 必要な看護計画を初期選択した状態で登録でき、運用に沿った入力の簡略化を図る機能を有すること。
| 5-43 | 看護計画立案時に、同一名称の看護計画項目がある場合は、重複していることを知らせる機能、もしくは同一名称の看護計画項目が発生しない機能を有すること。
| 5-44 | 看護計画項目に対して、参考情報を参照できるガイダンス機能を有すること。ガイダンス情報は、立案後も参照できる機能を有すること。
| 5-45 | 患者の個別性に合わせ看護計画項目の編集をする機能を有すること。ただし、検索の機能を有すること。
| 5-46 | 看護計画内容にあわせて、術中の観察・看護ケアも連動して立案する機能を有すること。
| 5-47 | 看護計画の立案後も看護計画項目は、追加、編集、削除をする機能を有すること。
| 5-48 | 看護計画の立案時、立案後それぞれのタイミングで優先順に並び替える機能を有すること。
| 5-49 | 看護計画の看護問題、達成目標に対して、評価記録を行え、評価の状態（未評価であること、評価済であること）は、立案者以外が分かる表示を行う機能を有すること。
| 5-50 | 看護計画立案時に行う選択項目は、マスタ編集ツールにて編集する機能を有すること。
| 5-51 | 洗浄などや点眼、外用薬等コスト請求する使用薬剤の入力欄を有すること。また、入力した情報は手術伝票に反映すること。
| 5-52 | 麻酔記録で登録された抗生剤と麻薬・鎮痛剤を個別に表示することが可能であること。
| 5-53 | 帳票として印刷可能であること。
| 5-54 | 帳票印刷時に登録されたパターンから選択して印刷可能であること。
| 5-55 | 術中看護記録として記録必須な項目の入力漏れをなくすためのチェック機能が付いていること。また、未入力として検出された必須項目は、入力用ダイアログを表示することによって、各画面の必須項目を確認して回ることなく、未入力部分の入力が可能であること。
6 | 術前術後診察記録作成機能
| 6-1 | 「術前診察」「術後診察」時の患者データを入力、表示可能であること。
| 6-2 | 術前診察記録には、「所見、合併症評価、麻酔計画、検査データ、サイン」など項目毎にデータの参照及び入力が可能であること。また以下のような項目分類が可能で、ユーザが自由に組み合わせて画面表示可能であること。設定された項目は必要な全情報表示やウィンドウの最大化、最小化によって表示選択も可能であること。 ・病歴・術前合併症（既往歴、術前合併症、アレルギー、現病歴、口腔歯牙、手術歴・麻酔歴、家族歴、飲酒歴・喫煙歴等）、現在の治療（薬剤、栄養、術前診断）、身体情報（意識、心臓、肺、頚部、胸部、腹部） ・アレルギー、循環器疾患、精神・神経疾患、消化器・肝疾患、呼吸器疾患、内分泌・代謝性疾患、腎・高血圧疾患、膠原病、血液・凝固異常、麻酔科学的問題点 ・麻酔計画 ・血清、生化学、出血・凝固、尿定性検査、動脈血液ガス検査、一般肺機能検査、心電図検査、超音波検査、Chest-Xp検査、心臓カテーテル検査、CT、MR
| 6-3 | 術後診察記録には、手術終了患者の病歴、回診時所見、バイタルサイン、検査データなどを入力、表示が可能であること。 また項目選択が可能で、ユーザが自由に組み合わせた画面表示を作成可能であること。設定された項目は必要な全情報表示やウィンドウの最大化、最小化によって表示選択も可能であること。
| 6-4 | 検査データが外部オンライン取込になっている場合、各診察記録の検査データは、オンラインデータから取得することも直接入力することも可能であること。
| 6-5 | 過去に入力した術前診察記録をデータコピーして入力できる機能を有すること。
| 6-6 | コピー元の対象は、退室患者、予定患者および削除済患者とすること。
| 6-7 | 帳票として印刷可能であること。
7 | 麻酔台帳作成機能
| 7-1 | JSA麻酔台帳項目の入力、表示ができること。またJSA麻酔台帳に取込可能な形式にてデータの出力が可能であること。
| 7-2 | JSA必須項目の未入力チェック機能を有し、メッセージ表示と、未入力の該当項目のマークアップが可能であること。
| 7-3 | 入力前、入力中であっても、JSA必須項目であることが台帳上で判別・確認可能であること。
| 7-4 | 偶発症例の入力、表示が可能であること。
| 7-5 | JSA PIMS2016のJSA麻酔法の区分変更に対応していること。
| 7-6 | JSA PIMSの麻酔指導医・指導医マスタとの連携が可能であること。
| 7-7 | 手術開始・終了時刻、麻酔開始・終了時刻などは、麻酔記録入力データとリンクし自動計算が可能であること。
| 7-8 | 帳票として印刷可能であること。
| 7-9 | 各項目はJSA PIMS2019に対応していること。
8 | 手術伝票作成機能
| 8-1 | 手術中に使用した薬剤や加算情報の入力、表示が可能であること。
| 8-2 | 麻酔記録画面に入力された手術中に使用した薬剤、輸液などを自動表示可能であること。
| 8-3 | 薬剤単位を登録することにより、使用量からアンプル数、ボトル数を自動算出可能であること。
| 8-4 | 麻酔記録画面に入力された加算情報（手術時間や麻酔法等）を自動表示可能であること。
| 8-5 | 麻酔加算項目の入力は、ラジオボタンでワンクリック選択（入力）が可能であること。
| 8-6 | 帳票として印刷可能であること。
| 8-7 | 手術伝票に表示された薬剤・輸液情報、加算情報を電子カルテに送信することが可能であること。
9 | 手術進行画面（患者一覧機能）
| 9-1 | 手術の進行状況を次の状態別に識別表示可能であること。 ・入室中、麻酔中、手術中、手術終了、麻酔終了
| 9-2 | 状態の識別表示は麻酔記録のイベント入力と連動して、状態が変更すること。
| 9-3 | 各ベッド表示には診療科、患者氏名、年齢、性別、予定術式、術者、麻酔医、入室予定、所要時間、手術開始、手術経過、移動先を別画面ではなく同一画面上に同時表示可能であること。
10 | 業務進捗確認画面
| 10-1 | 手術日、予定所要時間、入室時刻、退室時刻、在室時間、麻酔時間、手術時間、超過時間の表示が可能であること。
| 10-2 | 入退室時間が超過時間等、日報や週報として求められる項目の表示が可能であること。
| 10-3 | 検索機能を有すること。また、検索結果は、該当件数を表示可能であること。
| 10-4 | 検索対象として、任意の期間を設定できること。また、前日、本日、翌日、前週、今週、翌週はワンクリックで指定可能であること。
| 10-5 | 検索結果一覧には、ステータス、手術室、入室日時、退室日時、診療科、患者ID、患者名、性別、年齢、術前診断、予定術式等が表示することができ、各項目でソートをかけることが可能であること。
| 10-6 | 帳票として印刷可能であること。
11 | 手術予定管理機能
| 11-1 | 手術時間表及び、手術時間表閲覧画面は、横置きフルHDディスプレイ表示対応が可能であること。
| 11-2 | 手術オーダを受信し、手術スケジュール画面に展開すること。
| 11-3 | 手術時間表の表示サイズは１０時間、16時間、24時間の中から選択可能であること。
| 11-4 | 手術時間表の表示開始位置を変更可能であること。
| 11-5 | 手術時間表に看護師、麻酔医を表示可能であること。
| 11-6 | 手術予定と手術実績、在室状況を手術室単位で表形式で閲覧ができる機能を有すること。
| 11-7 | 手術スケジュールにて予定した患者の入室後は、予定と実績の両方を表示できること。
| 11-8 | 手術進捗画面にて手術ステータス表示することが可能であること。
| 11-9 | 作成した手術スケジュールは病院情報管理システム（HIS）の端末で参照する機能を有すること。
| 11-10 | 手術スケジュール情報の印刷が可能であること。
12 | 電子カルテ連携
| 12-1 | 電子カルテシステムから患者情報を取得することが可能であること。
| 12-2 | 電子カルテシステム端末との相乗りが可能であること。
| 12-3 | 電子カルテ画面上から麻酔記録の参照が可能であること。
| 12-4 | 電子カルテシステムから手術予定情報を受信することが可能であること。
| 12-5 | 電子カルテシステムと薬剤マスタ、利用者マスタを連携することが可能であること。
| 12-6 | 電子カルテシステムに使用薬剤や加算情報を実施情報として送信することが可能であること。
13 | 術野システム連携
| 13-1 | 患者属性連携・記録開始・停止連携、イベント連携が可能であること。
14 | 検索機能
| 14-1 | 日単位、月単位などの患者一覧を表示、印刷可能であること。
| 14-2 | 患者情報から各種検索内容を表示、出力可能であること。
| 14-3 | 患者属性データ、およびバイタルサインデータを検索条件として、該当患者を検索可能であること。また、以下の方式で検索可能であること。 ・指定型：患者ID、患者名、性別などを検索 ・範囲型：生年月日、入室日、退室日などを、日付や期間を指定して検索 ・複合型：患者ID、患者名、性別などを複合指定して検索
| 14-4 | 検索対象として、任意の期間を設定可能であること。また、前月 ・今月 ・本日はワンクリックで指定可能であること。
| 14-5 | 検索条件として、論理演算式を使用可能であること。
| 14-6 | 検索条件を保存し、その検索条件を再検索時に使用可能であること。
| 14-7 | 検索結果は、検索条件およびその他の患者情報を含めてリスト表示可能であること。また、検索結果をCSVで出力可能であること。
| 14-8 | 検索結果は、該当件数を表示可能であること。
| 14-9 | 検索結果の表示リストから、該当患者の各種画面を起動可能であること。
15 | 既存麻酔記録システム（日本光電工業㈱製CAP-2500）のデータ移行に関して以下の要件を満たすこと。
| 15-1 | 既存麻酔記録システムの帳票データ及びバイタルデータを参照用サーバに移行すること 。
| 15-2 | 移行した既存麻酔記録システムのデータは、本システムの検索画面から検索することが可能であること。
| 15-3 | 本システムの検索画面から該当帳票データ（オリジナルデータ）の参照が可能であること。
16 | マスタ管理機能 | 電子カルテ系ノートパソコン 台
| 16-1 | マスタを一括管理できること。また、マスタの編集は、管理者のみが行えること。
| 16-2 | マスタは、階層構造形式で作成、表示可能であること。
| 16-3 | マスタ編集時、マスタ項目に以下の内容を設定可能であること。 ・線描画の有無 ・薬剤項目投与の速度単位 ・薬剤項目の積算表示や流量表示などのデータ表示形式 ・表示色
| 16-4 | 薬剤マスタなど、数値入力時の入力範囲指定や必須項目の未入力チェックが可能であること。
17 | 保守
| 17-1 | 通常の使用で発生した故障の修理、および定期点検を実施できる保守体制が整えていること。
| 17-2 | 保守請負業者は、医療機器修理業の認可を受けていること。
| 17-3 | 通常の業務時間においては、ユーザからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整えていること。
| 17-4 | 請負業者は、システムの安定保守を努めるために、24時間365日のサービスセンタを設けていること。
| 17-5 | 納入設置後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じること。
| 17-6 | 夜間、休日などに修理が発生した場合、速やかに対応するため、現地に対応スタッフを備えていること。
| 17-7 | 障害発生時の対応をおこなうためにデータコネクト回線によるリモートメンテナンスの体制を整えていること。
18 | 教育、訓練 | 受注者は、当院と協議したルールに基づき作成した管理シールの貼付（テプラテープなど）すること。
| 18-1 | 日本語に対応した取扱説明書を有すること。
| 18-2 | 稼動に際しては、担当者に対して教育訓練を実施する体制が整えていること。
仮想基盤サーバ対応
19 | 仮想基盤サーバ対応
| 19-1 | 手術部門システムは、病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）へセットアップするものとし、その際の院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にかかる費用は提案に含むこと。 病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にセットアップ出来ない場合は自社で仮想サーバーを用意すること。
| 19-2 | 上記にセットアップ出来ないシステムについては、御社提案のNutanixHCIサーバーでも良しとするがマイナス評価となる。
| 19-3 | 上記にセットアップ出来ないシステムについては、御社提案の仮想サーバーでも良しとするがマイナス評価となる。
| 19-4 | 病院から引渡された院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にセットアップする場合は、事前に提供された仮想サーバー一覧のとおりのリソースが定義された内容の仮想サーバーが引き渡される。
| 19-5 | 上記の仮想サーバーへ各々のシステム（アプリケーション）のセットアップを行うものとする。
| 19-6 | 各仮想サーバーのOSライセンスは病院から提供する。 OS以外のソフトウエアについては御社の提案に含める。
| 19-7 | 各仮想サーバーのOSインストールは病院にて実施するが、前もって病院から提供する各OSのパラメータシート（WindowsServer用）に記載し提出すること。WindowsServer以外のパラメータシートについては、個別に調整する。
| 19-8 | 各仮想システムのバックアップデータについては、病院から提供される共通バックアップストレージへ行うものとする。 バックアップツールについても御社にて準備すること。
| 19-9 | 院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）の概要は別紙１を参照すること。
| 19-10 | 病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）及び仮想OSの障害については、病院にて対応する。 その際もし仮想システムの再セットアップが必要の場合は保守の範囲内で作業を実施すること。
| 19-11 | 各仮想システムにてデータベースソフトでオラクルを利用している場合は、Nutanix-HCIとは別にオラクル専用のサーバー機器を準備すること。
| 19-12 | 各仮想システムの稼働試験及び本稼働の日程については、病院側と調整の上進めること。
| 19-13 | 各OSのパッチについては、病院、システムベンダーと協議の上病院側で実施すること。

## ICU・NICUシステム
項目 |  | 機能仕様 | 必須 | 回答 | コメント
ICU・NICU部門システム
1 | システム基本構成 | レイアウト設計
| 1-1 | 本システムは、メインサーバ・機器データ保存サーバ・バックアップサーバ・過去データ参照用サーバで構成され、以下の要件を満たすこと。
| 1-2 | サーバは病院準備の仮想基盤上に構築すること。但し仮想基盤上に構築することが困難な場合は、物理での構成も可とする。
| 1-3 | 病院情報システム（以下HIS）の連携及びネットワーク対応の各種ME機器からのデータ取込に際し、本システムを構成するサーバにて対応することが可能であること。
| 1-4 | 今回調達予定の手術部門システムと同一のサーバで管理できる場合は同一サーバでの構築を可とする。
2 | システム管理プログラムの性能 | 透析条件項目として、透析時間、透析膜、DW、抗凝固剤、注射薬などが設定でき、容易に確認ができること。
| 2-1 | 生体情報モニタから得られる数値および実波形情報は在床中の患者情報として各帳票との連携の実現や在床中及び退床後の参照及び二次加工、分析等を行うため、測定時の状態（Rawデータ）としてモニタ上ではなく同一システムで一元管理が可能であること。
| 2-2 | サーバ／クライアント方式で構成され、運用は24時間稼働を原則とすること。
| 2-3 | 患者データ収集、管理、保持、保存、及び患者の入退室や移動の管理が可能であること。
| 2-4 | 病床数は64床以上管理可能であること。
| 2-5 | 1台のクライアント端末においてデータを編集することにより、全てのクライアント端末上のデータも自動更新すること。
| 2-6 | モニタや各種ME機器からのデータ管理を行う生体情報管理機能と別途追加可能な麻酔記録、経過表、各種サマリ作成といった業務支援機能を同一システムとして装備することが可能であること。
| 2-7 | 画面の切換はメニュー及びタブ切替、患者の切換はリスト選択にて容易に可能であること。
| 2-8 | 各画面におけるデータの入力は、マウスによるマスタからの選択入力、およびキーボードからの入力により行うことが可能であること。 また、マスタからの選択入力では、マスタ項目の複数選択や、特定のマスタ項目の一括選択が可能であること。
| 2-9 | 電子カルテのタイムサーバと時刻同期が可能であること。
| 2-10 | 各リストの患者データは件数及び患者氏名、ID、入室（予定）日時、（一時）退室日、予定ベッド名等で表示することができ、各項目でソートをかけることが可能であること。
| 2-11 | 各リストから該当患者の各種画面を起動し、情報を参照可能であること。画面切り替えは、ポップアップ表示した操作パネルでも行うことができ、操作パネル内に配置するボタンはユーザ管理者が変更可能であること。
| 2-12 | 64台以上のベッドサイドモニタの情報を同時に管理可能であること。
| 2-13 | ベッドサイドモニタは有線、無線を問わず数値データ・波形データの取込ができ、同一システム内に保持可能であること。
| 2-14 | 入室から退室までの数値データを保存可能であること。
| 2-15 | 波形データは最大256ｃｈの波形を取り込むことが可能であること。
| 2-16 | 同一サーバ内に数値データは全て、波形データは標準で30日以上保持可能であること。
| 2-17 | 波形データは任意の期間を指定し実波形として保存可能であること。保存箇所を色やマーク等で識別可能であること。
| 2-18 | 各種バイタル数値情報は3秒間隔で自動取込可能であること。
| 2-19 | 緊急時などシステム上で入室操作を行わなくても生体情報の電源を入れた時から波形や数値データを保存することが可能で、後からシステムに波形、数値データの反映が可能なこと。
| 2-20 | 各サーバ、クライアント端末、ベッドサイドモニタ、セントラルモニタの時刻をサーバからの日本標準時刻データと自動的に同期可能であること。 またシステムからの患者ID、漢字氏名、性別、生年月日、年齢、血液型、身長、体重情報をモニタへ自動転記が可能であること。
| 2-21 | 波形保存、波形出力時にコメント入力が可能であること。また、波形保存時コメントは登録後に波形保存ダイアログにて確認・編集が可能であること。
| 2-22 | ICU及びNICUに設置されている既設の生体情報モニタとゲートウェイサーバを介することなく接続でき、数値・波形データが保存できること。(他社ゲートウェイサーバが必要な場合は費用を含めること。）
| 2-23 | モニタデータ管理として、ICU：12床、NICU：8床、GCU：12床、HCU：16床、ER：12床（初療室4床、大人観察6床、子供観察2床）、循環器：47床分の情報を管理できること。
3 | 生体情報管理機能
| 3-1 | 生体情報管理機能にはトレンド画面、数値リスト画面、圧縮波形画面、実波形画面、12誘導画面、イベント画面、不整脈リコール画面を装備し、選択2項目（同一項目同時選択可）を自由に組合せて生体情報を表示可能であること。
| 3-2 | 各項目は時系列が連動しており、一方の画面の表示時刻を変更すると同時刻へ自動で切り替わること。
| 3-3 | トレンド画面には入床時から最新のバイタルサインデータまで表示でき、トレンド画面にバイタルサインデータの表示、非表示を選択したり、手入力でデータを記録することができる機能を有すること。モニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 3-4 | オンライン取込みのデータは、標準で3秒間隔のデータを自動取込し、1分、5分、15分、30分、1時間、2時間の確定間隔で自由にプロット間隔を変更可能であること。
| 3-5 | 表示時間の時間幅を一画面で6分、12分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間、8時間、12時間、24時間、2日、3日、1週間に切換え可能であること。
| 3-6 | トレンド画面には最大16（8×2）項目までのトレンドグラフを同時表示可能であること。
| 3-7 | トレンド画面のグラフの表示パターンを複数登録することができ、患者毎、症例/疾患毎などに分けることが可能であること。
| 3-8 | アーチファクト等で不適切なデータがトレンドの表示データとされた場合、表示するデータを非表示にすることが可能であること。
| 3-9 | トレンド表示部にマウスカーソルを合わせると、その時点の設定されているパラメータのバイタルサインデータを表示可能であること。
| 3-10 | トレンド表示部上の任意の時刻で、数値編集画面を表示可能であること。数値編集画面は、3秒・1分・5分・15分・30分・60分に表示時間を切替可能であること。
| 3-11 | 画面に表示しているトレンドグラフからバイタルサインデータをCSV形式にてファイル出力可能であること。
| 3-12 | 表示されているトレンドグラフを印刷可能であること。
| 3-13 | 数値リスト画面には入床時から最新のバイタルサインデータまで表示できる機能を有すること。モニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 3-14 | 数値リストは時間間隔を3秒・1分・5分・10分・30分・1時間・2時間にて切り替え表示可能であること。
| 3-15 | 画面に表示している数値リストからバイタルサインデータをCSV形式にてファイル出力可能であること。
| 3-16 | 表示されている数値リストを印刷可能であること。
| 3-17 | モニタから取り込まれた各種実波形データの圧縮波形を選択して表示可能であること。
| 3-18 | 画面表示された圧縮波形データはスクロール機能を有し、前後の変化を確認可能であること。
| 3-19 | 30日分保持及び保存指定された実波形データは圧縮波形表示が可能で、圧縮波形表示項目の組合せは任意に作成可能で、最大10波形（5波形×2）を同時表示可能であること。
| 3-20 | 表示圧縮波形の感度を個別に変更可能であること。
| 3-21 | 取り込まれた実波形データを任意の時刻分(最大30日間)保存可能であること。
| 3-22 | 表示されている圧縮波形を印刷可能であること。
| 3-23 | モニタから取り込まれた各種実波形データの選択して表示可能であること。
| 3-24 | 画面表示された実波形データはスクロール機能を有し、前後の変化を確認可能であること。
| 3-25 | 30日分保持及び保存指定された実波形データは実波形表示が可能で、実波形表示項目の組合せは任意に作成でき、最大10波形（5波形×2）を同時表示可能であること。
| 3-26 | 表示実波形の感度を個別に変更可能であること。
| 3-27 | 実波形は１パラメータの場合、24秒分（12秒×2）、10パラメータで1パラメータあたり12秒分の波形表示が1画面で可能であること。
| 3-28 | 取り込まれた実波形データを任意の時刻分(最大30日間)保存可能であること。
| 3-29 | 表示されている実波形を印刷可能であること。
| 3-30 | 心電図のST波などを計測するためのメジャー機能を有すること。
| 3-31 | 心電図のP-R間隔などの変化を把握できるデバイダ機能を有すること。
| 3-32 | イベント画面は特定モニタから取得したイベント情報を参照することが可能であること。
| 3-33 | イベント情報としてモニタからの不整脈情報の発生した日時および不整脈の種類をリコールイベントとして表示可能であること。またリストから選択したリコール波形を実波形画面や圧縮波形画面に表示可能であること。またトレンド画面や数値リスト画面とも時系列を自動同期して不整脈発生日時のトレンド情報や数値リストを表示可能であること。
| 3-34 | リコールリストより特定の不整脈を選択することで、その実波形表示画面や圧縮波形画面に波形表示を行うことが可能であること。
| 3-35 | 不整脈の種類を限定することにより、任意の不整脈のみを表示可能であること。
| 3-36 | イベントリストにはモニタからのアラーム情報を波形、数値の区別なく全て表示でき、表示種別の選択可能であること。
| 3-37 | 不整脈リコール発生時の波形を表示し、保存可能であること。
| 3-38 | リコール選択部から表示可能な不整脈リコール項目を選択可能であること。
| 3-39 | リコール波形部にコールリスト部から選択した該当する不整脈リコール波形が表示すること。
| 3-40 | リコール波形部にはメジャー、デバイダー機能を有すること。
| 3-41 | リコール波形の印刷機能を有すること。
| 3-42 | モニタから取り込まれた各種波形データと数値データを1画面で表示可能であること。
| 3-43 | 波形データは最大8パラメータ、数値データは最大10パラメータ表示可能であること。
| 3-44 | 波形データの感度を個別に変更可能であること。
| 3-45 | モニタから取り込まれた複数患者の波形を1画面で表示可能であること。
| 3-46 | 画面レイアウトは表示対象とするベッド数に応じて2床、4床、8床、16床、32床に切り替え表示すること。
| 3-47 | 表示するベットを一覧から選択可能であること。
| 3-48 | 波形一覧画面から表示するパラメータをベットごとに選択可能であること。
| 3-49 | 波形一覧画面から表示感度をベットごとに変更可能であること。
| 3-50 | 入院履歴画面では、選択した患者の移動履歴と各サイト間のバイタルグラフを1画面で表示可能であること。
| 3-51 | バイタルグラフの表示期間は1日、1週間の切替えが可能であること。
| 3-52 | 入院履歴画面から、直接異なるサイトの画面を起動し、参照可能であること。
ICU・HCU業務支援機能
4 | 入室記録作成機能 | 送信された治療条件は、スタッフの「確認」操作を行わなければ透析装置に設定できないこと。
| 4-1 | 入室記録画面には患者情報を入力、表示することが可能であること。
| 4-2 | データ入力は、直接入力またはマスタからの選択入力することが可能であること。
| 4-3 | 帳票として印刷が可能であること。
5 | 重症経過表作成機能
| 5-1 | 入室から退室までの経過表を作成が可能であること。
| 5-2 | 1日経過表は48時間、24時間、12時間、8時間、4時間、2時間､1時間、6分表示に切り換えが可能であること。
| 5-3 | 経過表画面は患者属性情報を表示が可能であること。
| 5-4 | データの入力は画面上で記録したい場所を選択するとその項目専用の入力ウィンドウが表示され、メニューからの選択など、データ入力が簡潔であること。
| 5-5 | バイタルグラフコンポーネント表示部はベッドサイドモニタからバイタルサインデータをオンラインで取り込み、自動的にトレンドグラフ形式で表示できること。表示させるトレンドはパラメータ種別やその記録マークやスケールも入床中であっても自由に変更が可能であること。
| 5-6 | バイタルグラフコンポーネントは常に最新のバイタルサインデータを表示でき、測定データ、確認・入力データの表示区別ができること。また、トレンドグラフに表示するバイタルサインデータ自体を変更した場合、変更履歴を管理する機能を有すること。ただしモニタからの取込まれた素データ自体は真正性を担保するために修正は一切行えないこと。
| 5-7 | バイタルグラフコンポーネントに表示するパラメータに応じて、4つの異なるスケールを設定が可能であること。
| 5-8 | バイタルグラフコンポーネント上にカーソルを合わせることで、スケール部の該当の高さに水色の縦線・横線およびその時刻ならびにスケール値を表示できることが可能であること。また任意の時刻欄をクリックすると、他の画面に切り替えない限り、その任意の時刻に合わせた縦線を表示させ続けることが可能であること。
| 5-9 | 表示させるバイタルサインのパラメータは、選択できる項目からドラッグ＆ドロップで設定が可能であること。またパラメータはユーザ側で任意に設定、パターン登録が可能であること。
| 5-10 | 経過表上のバイタルグラフコンポーネントをダブルクリックすると、数値編集ウィンドウが開き、3秒、1分、5分、15分、30分、60分の表示間隔に変更が可能であること。またドラック操作で数値の選択がが可能であること。
| 5-11 | 日本光電製モニタとの接続の場合、数値編集ウィンドウ画面をクリックすることで波形表示も可能であること。 最大5波形および、2分間分の圧縮波形を同時に表示ならびに、波形の感度を4倍・2倍・1倍・1/2倍・1/4倍に自由に変更が可能であること。
| 5-12 | 日本光電製生体情報モニタで計測された脳波波形をオリジナルデータで取込、最大2chまで表示が可能であること。
| 5-13 | トレンド表示部にマウスを合わせると、その時点の設定されているパラメータの数値データを表示が可能であること。
| 5-14 | トレンドグラフのスケールを患者ごとに任意に切換えがが可能であること。
| 5-15 | バイタルサインコンポーネントでは、各種生体情報のバイタルサイン数値データの表示が可能であること。
| 5-16 | 検査コンポーネントでは、検査データの表示が可能であること。
| 5-17 | イベント（マーク）コンポーネントでは、検査、移動、脳波コメント、締め、入室前バランス、シェーマの入力が可能であること。
| 5-18 | シェーマ機能ではテンプレートから図形を選択して作成することが可能であること。
| 5-19 | 輸液INコンポーネントでは、輸液の実施された情報が入力できること。
| 5-20 | 注射INコンポーネントでは、注射の実施された情報が入力できること。
| 5-21 | 血液INコンポーネントでは、血液の実施された情報が入力できること。
| 5-22 | 水分OUTコンポーネントでは、尿量やドレーン排出量の入力が可能であること。
| 5-23 | 水分OUTコンポーネントでは、持続による排出量の入力が可能であること。
| 5-24 | 血液OUTコンポーネントでは、出血量やドレーン排出量の入力が可能であること。
| 5-25 | 血液OUTコンポーネントでは、持続による排出量の入力が可能であること。
| 5-26 | バランスコンポーネントでは、水分IN Total 、水分OUT Total、血液IN Total、血液OUT Total、水分totalバランス、血液Totalバランス、Totalバランスが自動計算が可能であること。
| 5-27 | 観察項目コンポーネントでは、各種観察項目の観察結果の入力が可能であること。
| 5-28 | 観察項目コンポーネント内瞳孔/対光反射およびGCSでは、専用の入力ウィンドウを表示し、簡便に結果を入力することが可能であること。
| 5-29 | 処置コンポーネントでは、各種処置内容の結果入力が可能であること。
| 5-30 | 看護ケアコンポーネントでは、各種看護ケア項目の入力が可能であること。
| 5-31 | ドレーン性状等コンポーネントでは､ドレーンに関する項目の入力が可能であること。
| 5-32 | 記事コンポーネントでは、特記事項等の記事を手入力が可能であること。
| 5-33 | ライン図コンポーネントでは人体図上でライン挿入状況の記録が可能であること。
| 5-34 | ラインは、現行ルート、CV line、S-G.line、シース、PCPS、ECMO、IABP、PIC、バスキャス、V.line、A.lineで各々記載が可能であること。
| 5-35 | ドレーン図コンポーネントでは人体図上でドレーン挿入状況の記録が可能であること。
| 5-36 | ドレーン図コンポーネントをクリックすることで、ラインドレーンダイアログがポップアップ表示が可能であること。
| 5-37 | ポップアップ画面ではドレーンのルート毎に挿入日時、抜去日時、部位、左右、種類、サイズ、深さの記録が可能であること。
| 5-38 | ドレーンは、現行ルート、CV line、S-G.line、シース、PCPS、ECMO、IABP、PIC、バスキャス、V.line、A.lineで各々記載が可能であること。
| 5-39 | どのドレーンが現在挿入中か抜去済みかを抜去日時や文字色で確認が可能であること。
| 5-40 | ドレーン表コンポーネントではライン挿入状況一覧の確認が可能であること。
| 5-41 | 帳票として印刷が可能であること印刷前にプレビューで確認が可能であること
6 | 重症経過表作成機能
| 6-1 | 1週間経過表の表示が可能であること。
7 | スコアリング機能
| 7-1 | APACHEⅡ,SAPSⅡ,SOFA・pSOFA,ISS・RTS・TRISS,急性期DIC，PRISM,PIM2,PIM3のスコアの算定が可能であること。
| 7-2 | 予測死亡率を計算が可能であること。
| 7-3 | 体温､血圧などの情報については､生体情報モニタなどから取得された情報を元に入室時から24時間単位で、最上値､最下値を自動取得可能であること。
| 7-4 | 生体モニタなどから取得された最上値、最下値は、トレンドグラフを表示させてデータ確認・再設定ができること。また自動取得の際、ノイズ等の最悪値対象外の場合は、自動的にノイズを除去し最悪値をピックアップが可能であること。
| 7-5 | SOFAリストのグラフ表示が可能であること。
| 7-6 | 各種スコア結果をリスト表示が可能であること。
8 | 血液ガスチェックシート画面 | 血液ガスチェックシート画面は以下の要件を満たすこと。
| 8-1 | 血液ガスの検査結果タイミングにおける人工呼吸器の設定条件を同一画面で表示が可能であること。
| 8-2 | 最低12回の検査データと人工呼吸器の設定条件を同一画面で表示が可能であること。
| 8-3 | 退室記録画面には患者情報を入力、表示することが可能であること。
| 8-4 | データ入力は、直接入力またはマスタからの選択入力することが可能であること。
NICU業務支援機能
9 | 患者情報作成機能 | 予定薬剤および抗凝固剤の指示事項を装置液晶画面端末にて確認できる機能を有していること。 予定薬剤については装置液晶画面端末にて実施入力が可能であり、実施の有無確認をする機能を有していること。
| 9-1 | 患者情報画面には患者情報を入力、表示が可能であること。
| 9-2 | データ入力は、直接入力またはマスタからの選択入力が可能であること。
10 | 経過表作成機能 | 術中看護記録は24時間、12時間、8時間、6時間、4時間、2時間、1時間、30分、6分表示に切り換えが可能であること。
| 10-1 | 入室から退室までの経過表作成が可能であること。
| 10-2 | 1日経過表は24時間、12時間、8時間、4時間、2時間、1時間、30分、6分表示に切り換えが可能であること。
| 10-3 | 経過表画面は患者属性情報を表示が可能であること。
| 10-4 | データの入力は画面上で記録したい場所を選択するとその項目専用の入力ウィンドウが表示され、メニューからの選択など、データ入力が簡潔であること。
| 10-5 | バイタルグラフコンポーネントに表示するパラメータに応じて、4つの異なるスケール設定が可能であること。
| 10-6 | バイタルグラフコンポーネント上にカーソルを合わせることで、スケール部の該当の高さに水色の縦線・横線およびその時刻ならびにスケール値を表示できること。また任意の時刻欄をクリックすると、他の画面に切り替えない限り、その任意の時刻に合わせた縦線を表示させ続ける事が可能であること。
| 10-7 | 表示させるバイタルサインのパラメータは、選択できる項目からドラッグ＆ドロップで設定できること。またパラメータはユーザ側で任意に設定、パターン登録が可能であること。
| 10-8 | 経過表上のバイタルグラフコンポーネントをダブルクリックすると、数値編集ウィンドウが開き、3秒、1分、5分、15分、30分、60分の表示間隔に変更可能であること。またドラック操作で数値の選択が可能であること。
| 10-9 | 日本光電製モニタとの接続を行う場合、数値編集ウィンドウ画面をクリックすることで波形表示が可能であること。 最大5波形および、2分間分の圧縮波形を同時に表示ならびに、波形の感度を4倍・2倍・1倍・1/2倍・1/4倍に自由に変更が可能であること。
| 10-10 | 日本光電製生体情報モニタで計測されたaEEGをオリジナルデータで取込、表示が可能であること。
| 10-11 | aEEGは最大2chまで表示が可能であること。
| 10-12 | 日本光電製生体情報モニタで計測された脳波波形をオリジナルデータで取込、表示が可能であること。
| 10-13 | 脳波波形は最大2chまで表示が可能であること。
| 10-14 | イベントマークコンポーネントでは、自家検査、検査結果、チューブ管理、ルート管理、イベント、移動・検査・手術、緊急処置の入力が可能であること。
| 10-15 | チューブ管理で入力されたチューブの最新の状態を、サブコンポーネントのチューブ管理コンポーネントに表示可能であること。
| 10-16 | バイタルサイン・環境・覚醒レベルコンポーネントでは、各種生体情報モニタから取り込まれたバイタルサインデータや、外部機器から取得した数値情報を自動表示が可能であること。項目は任意に選択が可能であること。
| 10-17 | 血液ガス・BS値コンポーネントでは、血液ガス分析装置などから取得した数値データの表示が可能であること。
| 10-18 | 観察項目（輸血）コンポーネントでは、輸血に関する観察項目を入力が可能であること。
| 10-19 | 輸液INコンポーネントでは、輸液の実施された情報が入力できること。
| 10-20 | 注射INコンポーネントでは、注射の実施された情報が入力できること。
| 10-21 | 血液INコンポーネントでは、血液の実施された情報が入力できること。
| 10-22 | 哺乳IN・マクトンオイルコンポーネントでは、栄養の実施された情報が入力できること。
| 10-23 | OUTコンポーネントでは、廃棄した胃内残渣量・十二指腸残渣量、および尿量、採血量の入力が可能であること。
| 10-24 | 尿量評価コンポーネントでは、対象の4時間、または8時間に対して、時間あたりの尿量（体重1kgあたりの変化量）を集計して表示が可能であること。
| 10-25 | 処置コンポーネントでは、各種処置内容の結果入力が可能であること。
| 10-26 | 観察項目コンポーネントでは、必要な観察項目が入力可能なこと。また入力されるデータは前回値入力が可能であること。
| 10-27 | 面会・カンガルーケアコンポーネントでは、父母などの面会情報およびカンガルーケア実施情報を入力可能であること。
| 10-28 | ファミリーケア参加コンポーネントでは、両親およびその他の保育者が行ったケア情報の入力が可能であること。
| 10-29 | 記事コンポーネントでは、特記事項等の記事を手入力が可能であること。
| 10-30 | 帳票として印刷できること。印刷前にプレビューで確認が可能であること。
11 | 体格基準画面 | ドレーン欄は選択ボックスからドレーンと部位を選択可能であること。
| 11-1 | 出生日時を基準として、そこから7日間、14日間、もしくは28日間の基準画面を自動作成が可能であること。
12 | 成長曲線画面
| 12-1 | 体重・身長・頭囲のグラフが作成可能であること。
| 12-2 | グラフは経過表でデータが入力されたものを自動的に反映して表示可能であること。
| 12-3 | 出生時基準曲線を表示したグラフ上に、経過表からの体重、身長、頭囲をプロット表示が可能であること。
| 12-4 | 出生時体重、身長、頭囲のSD値を自動計算して表示が可能であること。
| 12-5 | 出生時体重、身長、頭囲の％tileの表示が可能であること。
13 | 水分出納画面 | 看護計画立案時に行う選択項目は、マスタ編集ツールにて編集する機能を有すること。
| 13-1 | 7日間分の8時間毎のグラフを表示可能であること。
| 13-2 | 0点を水平線として、上側にINバランスの棒グラフ、下側にOUT側の棒グラフを作成可能であること。
| 13-3 | INバランス項目は ミルク・水分・血液のデータが表示すること。
| 13-4 | OUTバランス項目は 血液・尿・ドレーン・胃残のデータを表示すること。
14 | 血液ガスチェックシート
| 14-1 | 血液ガスの検査結果タイミングにおける人工呼吸器の設定条件を同一画面で表示が可能であること。
| 14-2 | 最低12回の検査データと人工呼吸器の設定条件を同一画面で表示が可能であること。
15 | 電子カルテ連携
| 15-1 | 電子カルテシステムから患者情報を取得すること。
| 15-2 | 電子カルテシステム端末との相乗りが可能であること。
| 15-3 | 電子カルテ画面上からICU・HCU・NICUサイトの熱型表の参照が可能であること。
| 15-4 | ER・HCU・循環器病棟については電子カルテシステムと生体モニタの数値データ連携が可能であること。
| 15-5 | ER・HCU・循環器病棟については電子カルテシステムに生体モニタの波形画像データを送信可能であること。
16 | 検索機能
| 16-1 | 日単位、月単位などの患者一覧を表示、印刷可能であること。
| 16-2 | 患者情報から各種検索内容を表示、出力可能であること。
| 16-3 | 患者属性データ、およびバイタルサインデータを検索条件として、該当患者を検索可能であること。また、以下の方式で検索可能であること。 ・指定型：患者ID、患者名、性別などを検索 ・範囲型：生年月日、入室日、退室日などを、日付や期間を指定して検索 ・複合型：患者ID、患者名、性別などを複合指定して検索
| 16-4 | 検索対象として、任意の期間を設定可能であること。また、前月 ・今月 ・本日はワンクリックで指定可能であること。
| 16-5 | 検索条件として、論理演算式を使用可能であること。
| 16-6 | 検索条件を保存し、その検索条件を再検索時に使用可能であること。
| 16-7 | 検索結果は、検索条件およびその他の患者情報を含めてリスト表示可能であること。また、検索結果をCSVで出力可能であること。
| 16-8 | 検索結果は、該当件数を表示可能であること。
| 16-9 | 検索結果の表示リストから、該当患者の各種画面を起動可能であること。
17 | 既存熱型表作成システム（日本光電工業㈱製CAP-2410）のデータ移行に関して以下の要件を満たすこと。
| 17-1 | 既存熱型表作成システムの帳票データ及びバイタルデータを参照用サーバに移行すること。
| 17-2 | 移行した既存熱型表作成システムのデータは、本システムの検索画面から検索することが可能であること。
| 17-3 | 本システムの検索画面から該当帳票データ（オリジナルデータ）の参照が可能であること。
18 | マスタ管理機能
| 18-1 | マスタを一括管理できること。また、マスタの編集は、管理者のみが行えること。
| 18-2 | マスタは、階層構造形式で作成、表示可能であること。
| 18-3 | マスタ編集時、マスタ項目に以下の内容を設定可能であること。 ・線描画の有無 ・薬剤項目投与の速度単位 ・薬剤項目の積算表示や流量表示などのデータ表示形式 ・表示色
| 18-4 | 薬剤マスタなど、数値入力時の入力範囲指定や必須項目の未入力チェックが可能であること。
19 | 保守
| 19-1 | 通常の使用で発生した故障の修理、および定期点検を実施できる保守体制が整えていること。
| 19-2 | 保守請負業者は、医療機器修理業の認可を受けていること。
| 19-3 | 通常の業務時間においては、ユーザからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整えていること。
| 19-4 | 請負業者は、システムの安定保守を努めるために、24時間365日のサービスセンタを設けていること。
| 19-5 | 納入設置後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じること。
| 19-6 | 夜間、休日などに修理が発生した場合、速やかに対応するため、現地に対応スタッフを備えていること。
| 19-7 | 障害発生時の対応をおこなうためにデータコネクト回線によるリモートメンテナンスの体制を整えていること。
20 | 教育、訓練 | 受注者は、当院と協議したルールに基づき作成した管理シールの貼付（テプラテープなど）すること。
| 20-1 | 日本語に対応した取扱説明書を有すること。
| 20-2 | 稼動に際しては、担当者に対して教育訓練を実施する体制が整えていること。
仮想基盤サーバ対応
21 | 仮想基盤サーバ対応
| 21-1 | ICU・NICUシステムは、病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）へセットアップするものとし、その際の院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にかかる費用は提案に含むこと。 病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にセットアップ出来ない場合は自社で仮想サーバーを用意すること。
| 21-2 | 上記にセットアップ出来ないシステムについては、御社提案のNutanixHCIサーバーでも良しとするがマイナス評価となる。
| 21-3 | 上記にセットアップ出来ないシステムについては、御社提案の仮想サーバーでも良しとするがマイナス評価となる。
| 21-4 | 病院から引渡された院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）にセットアップする場合は、事前に提供された仮想サーバー一覧のとおりのリソースが定義された内容の仮想サーバーが引き渡される。
| 21-5 | 上記の仮想サーバーへ各々のシステム（アプリケーション）のセットアップを行うものとする。
| 21-6 | 各仮想サーバーのOSライセンスは病院から提供する。 OS以外のソフトウエアについては御社の提案に含める。
| 21-7 | 各仮想サーバーのOSインストールは病院にて実施するが、前もって病院から提供する各OSのパラメータシート（WindowsServer用）に記載し提出すること。WindowsServer以外のパラメータシートについては、個別に調整する。
| 21-8 | 各仮想システムのバックアップデータについては、病院から提供される共通バックアップストレージへ行うものとする。 バックアップツールについても御社にて準備すること。
| 21-9 | 院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）の概要は別紙1を参照すること。
| 21-10 | 病院から提供される院内共通サーバー基盤（Nutanix-HCI）及び仮想OSの障害については、病院にて対応する。 その際もし仮想システムの再セットアップが必要の場合は保守の範囲内で作業を実施すること。
| 21-11 | 各仮想システムにてデータベースソフトでオラクルを利用している場合は、Nutanix-HCIとは別にオラクル専用のサーバー機器を準備すること。
| 21-12 | 各仮想システムの稼働試験及び本稼働の日程については、病院側と調整の上進めること。
| 21-13 | 各OSのパッチについては、病院、システムベンダーと協議の上病院側で実施すること。

## 別紙１
院内サーバー共通基盤 別紙1
1号機
2号機
1号機
サーバ接続用
病院内ネットワークへ接続
③部門サーバー群（Oracle用）
⑤サーバー接続用スイッチ
3号機
：10Gbps
：1Gbps
管理用
⑥無停電電源装置（UPS）
①電子カルテサーバー群（HCI）
2号機
④共通バックアップストレージ
②部門サーバー群（HCI）
3号機
N号機